Одеський науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр МВС України (Одеський НДЕКЦ МВС)

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуги з розподілу електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; вул. Прохоровська, 35, м. Одеса, 65005, тел. / факс (048) 737-47-48; код ЄДРПОУ 25574222; категорія замовника — юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): закупівля послуг з технічного обслуговування автоматизованої комплексної системи балістичної ідентифікації «BalScan» виробництва компанії Laboratory Imaging s.r.o. (Чехія) (код 50530000-9 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки” ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-11-25-018242-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 176 000, 00 грн. з ПДВ.

У зв’язку з тим, що Замовник проводить закупівлю послуг з технічного обслуговування автоматизованої комплексної системи балістичної ідентифікації «BalScan» виробництва компанії Laboratory Imaging s.r.o. (Чехія) (код 50530000-9 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки” ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника) шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником; очікувана вартість вищевказаної закупівлі була визначена згідно надісланої комерційної пропозиції ТОВ “АЛТ Україна  Лтд” в сумі 176 000, 00 грн. з ПДВ.

Розмір бюджетного призначення: на підставі додатково виділених Головним розпорядником бюджетних коштів в розмірі 176 000, 00 грн. з ПДВ, що підтверджується ДОВІДКОЮ № 408 від 06.11.2025 року про зміни до кошторису на 2025 рік (КПК-2025: 1001050 Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України, підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання).

Обґрунтування  технічних , якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.

Для якісної систематизації та підвищення рівня функціонування балістичного обліку, розкриттю, розслідуванню та превенції злочинів, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї в регіоні, в експертну практику Одеського НДЕКЦ МВС впроваджено найсучаснішу автоматизовану комплексну систему балістичної ідентифікації «BalScan» виробництва компанії Laboratory Imaging s.r.o. (Чехія).

Станом на сьогодні, система балістичної ідентифікації «BalScan» потребує технічного обслуговування. У зв’язку з чим, у Замовника виникла потреба в закупівлі послуг з  технічного обслуговування автоматизованої комплексної системи балістичної ідентифікації «BalScan» виробництва компанії Laboratory Imaging s.r.o. (Чехія).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника з урахуванням вимог виробника, викладені в проєкті Договору та включають технічне обслуговування 2 активних станцій системи сканування BalScan за місцем її експлуатації, а саме:

- очищення зовнішніх лінз об'єктива камери, контроль рівномірності шару мультипросвітлення, перевірка внутрішнього оптичного шляху об'єктива;

- очищення зовнішніх лінз цифрової камери, перевірка чистоти сенсора, контроль наявності та рівномірності світлопоглинаючих фільтрів;

- діагностування системи позиціонування зразка по вісі Х, контроль швидкості та точності ходу крокового двигуна, перевірка положення пасків передачі обертального моменту;

- діагностування системи позиціонування зразка по вісі Y, контроль швидкості та точності ходу крокового двигуна, перевірка положення пасків передачі обертального моменту;

- діагностування системи позиціонування зразка по вісі Z, контроль швидкості та точності ходу крокового двигуна, перевірка положення пасків передачі обертального моменту;

- діагностування системи обертання зразка, контроль швидкості та точності ходу крокового двигуна, перевірка положення пасків передачі обертального моменту;

- перевірка чистоти направляючих для позиціонування зразка, їх очищення та змащення;

- перевірка сигнальних кабелів;

- перевірка точності системи фіксації цифрових даних отримуваних зображень та проведення калібрування для отримання коректних геометричних вимірювань;

- діагностика швидкості зв’язку мікроконтролерів системи позиціонування із програмним забезпеченням;

- перевірка функціонування сегментів кільцевого світлодіодного освітлювача;

- перевірка точності переключення сегментів кільцевого освітлювача програмним забезпеченням під час фотофіксації;

- перевірка роботи системи освітлення для фіксації топографічної інформації зі зразків;

- перевірка роботи системи лазерного автофокусування;

- юстування положення лазера та перевірка якості отримуваних зображень із нерівномірною поверхнею;

- перевірка системи оптичного автофокусування;

- перевірка процедури сканування зразка та отримання результуючого зображення;

- перевірка відповідності роздільної здатності отримуваних зображень системою фотофіксації та порівняння із заводськими параметрами;

- перевірка точності формування панорамних зображень, відсутності затемнень по краях панорамного зображення, рівномірності освітлення та відсутності спотворень;

- перевірка якості отримуваних топографічних зображень та 3D моделей, контроль точності вимірювань на 3D моделях;

- виявлення елементів системи, що потребують заміни;

- перевірка роботи системи із стандартним навантаженням;

- перевірка роботи системи інженерами виробника;

- очищення забруднень зовнішніх та внутрішніх компонентів сканера.

Якість Послуг, має відповідати вимогам законів України, державним стандартам та відповідним дозволам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості. Гарантійний строк на Послуги становить 12 (дванадцять) місяців з дати підписання Акта приймання-передачі наданих послуг.